技术参数

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | （可不填） | 设备名称 | 全结肠灌洗机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：结肠镜患者清洗肠道，肠道内放置药物 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、灌注系统采用原装进口专业医用蠕动泵（提供相关证明）。 |  |  |  |
| 2、主机采用液晶触摸屏，流水线外观设计。 |  |  |  |
| 3、自动清洗管路，对进水进行过滤消毒纯化处理过滤杂质。 |  |  |  |
| 4、无需外接设备，水温自动加热。 |  |  |  |
| 5、水温控制范围：10-40℃ |  |  |  |
| 6、灌注液选择一键切换装置（加药功能保留灌肠） |  |  |  |
| 7、保持37℃左右恒温。温差仅在±1℃ |  |  |  |
| 8、环境条件温度：0-40℃；相对湿度：≤85%RH |  |  |  |
| - 总功率：不大于1600W |  |  |  |
| 10、适用电源交流：220V 50Hz |  |  |  |
| 11、工作压力：压力可调节，0-25Kpa |  |  |  |
| - 水流量调节范围：0-1600ml |  |  |  |

产品配置清单表：

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 灌肠机 | 1台 |
| 检查床 | 1张 |

技术参数

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | （可不填） | 设备名称 | 荧光定量PCR仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：因实验工作需要一台低端PCR仪器，避免检验项目标本之间的污染，确保结果的准确性。 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| - 样本容量：40x0.2ml离心管（10-100μL），适应6x8连管 |  |  |  |
| - 全板荧光检测时间：《3s |  |  |  |
| 3、温度波动度：±0.3℃（@55℃） |  |  |  |
| 4、温度范围：31℃-99.9℃ |  |  |  |
| 5、温度精度：±0.1℃（@55℃） |  |  |  |
| 6、升温速度（最大）：≥4℃/S |  |  |  |
| 7、降温速度（最大）：≥4℃/S |  |  |  |
| 8、热盖温度范围：32-102℃ |  |  |  |
| - 9、荧光强度检测重复性：CV≤3% |  |  |  |
| 10、样本检测重复性：CV≤3% |  |  |  |
| 11、样本线性：系数 r≥0.098 |  |  |  |
| - 12、荧光线性：系数 r≥0.099 |  |  |  |
| - 13、光源：超高亮度LED |  |  |  |
| - 14、热盖：电子自动热盖 |  |  |  |

产品配置清单表：

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 荧光定量PCR仪器 | 1台 |
| 电脑 | 1套 |

技术参数

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | （可不填） | 设备名称 | 震动排痰机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途： |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1.单路输出，适用于成人和儿童 |  |  |  |
| 2.四种自动叩击模式P1、P2、P3、P4适合不同体质的患者 |  |  |  |
| 3.时间1-60分钟连续可调，频率10-60HZ连续可调，微电脑控制可自动停机 |  |  |  |
| *4.显示方式：高亮度电子数码显示，清晰度高，不受光线和视角度影响 |  |  |  |
| 5.调节方式：一键飞梭电位器旋钮操作控制，方便快捷 |  |  |  |
| 6.自动手动两用，可相互转换 |  |  |  |
| *7.设备具有药监局统一的电磁兼容检测技术，并提供检测报告 |  |  |  |
| *8.主机和台车可分离，使用维护更方便 |  |  |  |
| 9.振动幅度4-8PR |  |  |  |
| *10.灵活的升级端口，程序可免费升级。 |  |  |  |

技术参数

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | （可不填） | 设备名称 | 可视喉镜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 3台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途： |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动 |  |  |  |
| 2、摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm |  |  |  |
| 3、可插入镜片大中小长度分别为：88mm、108mm、125mm |  |  |  |
| 4、渐缩型镜片前端厚度大中小分别为：10.5mm 、12.5mm、13.5mm |  |  |  |
| 5、镜片大中小角度分别为：33度、42度、44度 |  |  |  |
| 6、视场角60º±15% |  |  |  |
| 7、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux |  |  |  |
| 8、显示器液晶屏≤2.6吋，进口TFT屏 |  |  |  |
| 9、显示器线素不低于320*240 |  |  |  |
| 10、分辨率≥3.72 LP/mm |  |  |  |
| 11、纺锤型短手柄设计，握持舒适 |  |  |  |
| 12、具有特殊防雾功能，开机即可防雾 |  |  |  |
| 13、内置可充电式锂电子聚合物电池 |  |  |  |

技术参数

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | （可不填） | 设备名称 | 显微镜用透明恒温台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 原装进口 | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途： |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、光学级透明玻璃显微镜专用温度控制台 |  |  |  |
| 2、放置于载物台上，为显微观测的样本提供持续稳定的温度控制 |  |  |  |
| 3、标准恒温台的特点：标准搭载温度传感器，精确控制样本温度，检测温度方便。 |  |  |  |
| - 观察稳定，适合高倍率下的观察；随机配备专用温度管理软件。 |  |  |  |
| - 通过PC显示、记录热台温度和传感器检测到的样品温度。标准透明玻璃恒温台的设定温度为从常温到50℃，显示温度精确度为±0.3℃ |  |  |  |
| 6、玻璃板厚度有1mm和0.5mm两种可选，根据所用物镜的工作距离来选择。 |  |  |  |
| - 标准恒温台的组成：加热板、控制器、温度传感器、控制软件TEM、USB数据线。 |  |  |  |

技术参数

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | （可不填） | 设备名称 | 食管阻抗/PH监测记录仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 无要求 | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：24小时食管测酸 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 采样率：≥0.4秒/次 |  |  |  |
| 采样范围：0-14PH |  |  |  |
| 采样精度≥0.1PH |  |  |  |
| 阻抗技术参数 |  |  |  |
| 采样频率：≥30KHz |  |  |  |
| 采样率：≥100ms（10Hz） |  |  |  |
| 采样范围：100Ω至10KΩ |  |  |  |
| 采样精度：≥5% |  |  |  |
| 储存容量：≥1GB（完全数据） |  |  |  |
| 电池≥1*AAA105V |  |  |  |
| 备份数据存储：快速闪存，无电池数据保存10年。 |  |  |  |
| 记录时间：24小时/48小时 |  |  |  |
| LCD液晶显示：有 |  |  |  |

产品配置清单表：

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 食管阻抗/PH监测记录仪 | 1台 |
| 食管阻抗/PH监测导管 | 5根 |

技术参数

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | （可不填） | 设备名称 | 医用冷藏箱650L |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途： |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、冷藏箱有效容积≥650L |  |  |  |
| 2、制冷方式：风冷 |  |  |  |
| 3、温度范围3-8℃ |  |  |  |
| 4、具有冷链系统，可与电脑连接并联网，温度数据可通过USB接口导出 |  |  |  |
| 5、具有温度异常报警功能 |  |  |  |
| 6、设备整机质保≥3年 |  |  |  |

技术参数

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | （可不填） | 设备名称 | 医用冷藏箱1000L |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途： |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、冷藏箱有效容积≥1000L |  |  |  |
| 2、制冷方式：风冷 |  |  |  |
| 3、温度范围3-8℃ |  |  |  |
| 4、具有冷链系统，可与电脑连接并联网，温度数据可通过USB接口导出 |  |  |  |
| 5、具有温度异常报警功能 |  |  |  |
| 6、设备整机质保≥3年 |  |  |  |

技术参数

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | （可不填） | 设备名称 | 心电自动分析仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：隔离变压器、专用计算机、心电采集盒、心电导联线、专用分析软件、打印机、吸球、夹子 |  |  |  |
| - 具体技术参数：电源：DC5V - 安全分类：I类,BF型 - 输入动态范围：±5mV叠加±300mV直流偏置电压时，输出的变化幅度≤±5%。 - 增益准确度：±5% - 频率响应：1Hz～40Hz正弦波的响应误差±10%； 1Hz、20ms的三角波的响应误差在+0%～10%； - 输入阻抗：≥2.5MΩ - 共模抑制比：≥89dB - 系统噪声：≤30µV - 最小响应信号：20µV - 通道串扰：≤ 2%。 - 起搏脉冲显示能力：对0.5ms、2mV的起搏脉冲至少有0.2mV幅度的显示。 |  |  |  |

产品配置清单表：

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 显示器 | 1台 |
| 主机 | 1台 |
| 打印机 | 1台 |
| 心电采集盒 | 1套 |
| 心电导联线 | 1套 |
| 夹子 | 4个 |
| 吸球 | 6个 |

技术参数

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | （可不填） | 设备名称 | 经颅多普勒 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途： |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| - 主要技术参数及要求： - 操作系统：WINDOWS 7中英文版 - 增益范围：0-40dB - 发射功率：10-700%可调 - 采样容积：4-20mm可调 ★5.频谱：128/256/512/1024点FFT 6.脉冲多普勒（PW）测量深度：20mm-177mm ★7.最大测量速度：590 cm/s 8.显示单位：CM/S、KHz可选 9.频谱扫描速度：2.2-13.6s可调 10.频谱显示：六种色阶编码可选 11.功能模式：软件包： 颅内血管检测 颅外血管检测 单探头同步双深度血管检测 血栓检测软件 监护软件 ★12.测量参数：Vm， Vp，Vd，TAV，PI，RI，HR，SBI，STI，T1、T2、α 13.专业的栓子检测技术，动态连续监护系统，血栓自动检测，计数，存储，频谱速度分布图，其他生理参数监测分析 14.独有的DNR（动态噪声抑制）技术，提高检出率 15.自动颜色匹配功能：在噪声抑制DNR增加时，进行自动颜色匹配（色阶自动调整），从而保持了高DNR值时频谱颜色的丰富程度 16.长时间图谱回放功能，并能在回放时进行更改操作。 17.自动或手动存储检查结果，并可存为BMP或JPG格式 18.具有直接在频谱图上或报告里进行标注的功能，给临床医生提示异常 19.操作简单方便，单一操作部件能完成常规血管检查的全部检查 20.配置标准医学参数的数据库，并在界面上及报告中显示，供医生参考、对比 21.多种报告格式可选，并可用 Office Word 来编辑报告，方便医生及时进行调整，同时用户可以把报告存储为Pdf种文件格式，方便浏览、查阅、交流 22.配有医生诊断术语模版系统，可方便快捷的完成诊断。 - 设备配置要求： 1.监视器：高分辨率19寸LED显示器 2.主机：4G内存、500G硬盘、CPU：酷睿双核，2.6GHz 3.品牌彩色喷墨打印机 4.TDD-II A单通双深经颅多普勒主机一台 5.高灵敏2MHz1个，4MHz1个 |  |  |  |

产品配置清单表：

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 经颅检测模块 | 1 |
| 颅内血管检测软件 | 1 |
| 颅外血管检测软件 | 1 |
| 单探头同步双深度血管检测软件 | 1 |
| 栓子检测软件 | 1 |
| 监护软件 | 1 |
| 2MHz PW探头 | 1 |
| 4MHz CW探头 | 1 |
| 魔球 | 1 |
| 加密狗 | 1 |
| 耦合剂 | 1 |